Nowe Miasto n. Pilicą dn.01.03.2011 r

Dotyczy : postępowania przetargowego  na zakup i dostawę Odczynników laboratoryjnych i dzierżawę

analizatorów nr sprawy  ZP,PN /    2    / 2011 r.

Zamawiający odpowiada na zadane pytania mianowicie:

Zadanie nr 8  - załącznik nr 14 tabela 2

Pytanie : punkt 2 i 8 – Czy zamawiający uzna za spełnienie ww. Warunku SIWZ " System umożliwia przesłanie

danych (wyników ) na oddział szpitalny " - jesli system posiadał będzie możliwość prezentacji wyników na

oddziałach przez strony www ?.

Odpowiedź: Tak zamawiający uzna spełnienie warunków SIWZ w powyższym zapisie.

Pytanie : Czy zamawiający wyraz zgodę na rozszerzenie tabeli nr 5 w pakiecie nr 8 o gotowe etykiety z kodami

kreskowymi?. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i w jakich zestawach mają być one dostarczane

(2,3,4,6,8,10)?.

Odpowiedź:Tak zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli nr 5 o gotowe etykiety .Ilość kodów kreskowych

6 tysięcy w zestawach po 6.

Projekt Umowy -załącznik nr 2

Pytanie :§ 2 ust 3 -Prosimy o dodanie zapisu "za wyłączenierm krwi kontrolnej ,której termin ważności wynosi 3

miesiace".

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgode na powyższy zapis.

Pytanie : § 5 ust 7 – Prosimy o zmianę zapisu "od daty dostarczenia" na zwrot od daty wystawienia "?.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zminę zapisu.

Pytanie :§ 5 ust 8- Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach "bez zgody Zamawiającego" zwrotem "zgody takiej nie

można bezpodstawnie odmówić?.

Odpowiedź : W paragrafie tym nie występują słowa "bez zgody Zamawijącego " zapis ten brzmi :"Zamawiający nie

wyraża zgody na przekazanie wierzytelności Wykonawcy na rzecz osób trzecich" i pozostaje bez

zmian.

Pytanie : § 5 ust 9- Prosimy o zmianę zapisu " z tytułu zwłoki" na zwrot " z tytułu opóźnienia"?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie : § 7 ust 2-Zwracamy uwagę na kwestię potrącenia kar umownych z wynagrodzenia . Proponuję usunięcie

tego zapisu .Zasadne byłoby znać ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie

wówczas godzić się na potrącenie.Takie automatyczne i jednostkowe " potrącenie" może prowadzić do

licznych błedów ?.

Odpowiedź : Zamawiajcy nie zmienia powyższego zapisu.

Pytanie :§ 7 -Prosimy o dodanie postanowienia w brzmieniu - " Na wypadek w złoce zapłaty ceny zakupu ponad 30

dni licząc od terminu zapłaty , Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem

obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności."

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraż zgody na dodanie powyższego zapisu.

Zamawiający na podstawie art 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2010 r. Nr 113 ,poz.759 ze zm) dokonuje modyfikacji SIWZ w załączniku nr 2 Projekt umowy . Modyfikacja polega na nadaniu prawidłowej

kolejności numerów paragrafów . Paragraf nr 5 otrzymuje nr 3 i tak dalej .Koniczy się na paragrafie nr 11.

Przepraszamy za zaistniałamyłkę pisarską .

Projekt umowy – załącznik  nr 3

Pytanie :Prosimy o zmianę zapisu "od daty otrzymania" na zwrot " od daty wystawienia"?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmine zapisu.

Zadanie nr 2 -załącznik nr 8

Pytanie:poz-6 Czy zamawiający dopuści odczynnik dwuskładnikowy do oznaczania alkoholu etylowego?.

Odpowiedź : Tak zamawiający dopuszcza .

Pytanie: poz 41 i 44 – Czy w zwiazku z tym ,iz oferent posiada w swoim asortymencie jeden materiał kalibracyjny

zawierający oba wymienione parametry (ASO i RF) zamawijacy dopuści połączenie w/w pozycji

kalibratorów w jedną pozycję?.

Odpowiedź : Tak zamawiający dopuszcza połączenie wymienionych  pozycji w jedną .

Pytanie: poz 42 i 43- Czy w zwiazku ztym ,iz oferent posiada w swoim asortymencie jeden materiał kalibracyjny

zawierający oba wymienione parametry (TIBC i Lipaza ) zamawijacy dopuści połączenie w/w pozycji

kalibratorów w jedną pozycję?.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza połączenie wymienionych  pozycji w jedną .

Pytanie : poz 42 i 43 – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie materiałów kalibracyjnych  o wielkościach 10 x 5 ml i

tym samym analogiczne przeliczenie ilości opakowań tychże materiałów na 100 ml?.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza materiały o wymienionych wielkościach i ich przeliczenie .

Zadanie nr 1 -załącznik nr 7

Pytanie : Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora , który wykorzystuje tylko 4 odczynniki

robocze , z których jeden znajduje sie na pokładzie analizatora , a pozostałe 3 na zewnątrz ,co przedkłada się

na duże rozmiary oferowanego analizatora ?.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 4

Pytanie :Czy zamawiający dopuści brak możliwości oznaczenia równolegle z PT ?.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie : Czy zamawiający dopuści materiały kontrolne na dwóch poziomach ?.

Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza materiałów kontrolnych na dwóch poziomach.

Pytanie :W związku z bezpłatnym przeglądem aparatu prosimy podać rok produkcji oraz producenenta  aparatu ?.

Odpowiedź :Producentem aparatu  K-3002 OPTIC jest Bioksel Sp. z o.o.  grudziądza , rok produkcji aparatu

2001 .

Pytanie : Mając na uwadze zużycie odczynnika , czy zamawiający akceptuje odczynnik do oznaczenia czasu

protrombinowego trwałego po otwarciu min. 12 dni ?.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje takiego czasu.

Pytanie : Czy zamawiający dopuści odczynnik do PT z ISI 1,13 ?.

Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie : Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału kontrolnego na dwóch poziomach (wartości

prawidłowe,wartości patalogiczne)?.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. Wymagamy trzy poziomy  : norma , patalogia niska , patalogia wysoka .

Pytanie : Czy zamawiający  dopuszcza pominięcie kalibratora, jeśli wszystkie parametry sa wyznaczone przez

producenta odczynników na K-3002 Optic?.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcz pominięcia kalibratora .

Zadanie nr 5

Pytanie : poz 10 - Czy zamawiający dopuści opakowanie 25 testów (pakowane indywidualne) ?.

Odpowiedź : Zamawiajacy nie wie o co chodzi - taki zapis widnieje  pod tą pozycją w zadaniu nr 5.

SIWZ

Pytanie : dział III pkt.13- Ze wzgledu na zmianę ustawy w roku 2010 prosimy o zmianę  trści " w przypadku

zakwalifikowania produktu do wyrobów medycznych ,dokumenty określone w ustawie o wyrobach

medycznych z dnia 20.05.2010 r tj. Deklaracje zgodności CE producenta dla wszystkich klas wyrobu

medycznego , certyfikat jednostki notyfikującej  (dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna. I z funkcją

pomiarową , IIa , II b, III), wpis  / zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych ( nie dotyczy

klasy wyrobu medycznego I i IIa  pod warunkiem , że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż

Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy o Wyrobach Medycznych – w takim przypadku

należy złożyć stosowne wyjaśnienie )".

Odpowiedź : Zamawiający udzielił odpowiedzi na to zagadnienie w  dniu 16.02.2011 r i zamieścił na stronie

internetowej zamawiajacego .

Z-CA    DYREKTOR

Dorora Kwietniewska

Potwierdzam otrzymanie odpowiedzi faksem w dniu ................................................

czytelny podpis ............................................